Oświadczenie o zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami technicznymi – Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

| Zapytanie ofertowe nr 1/AOS/PULSANTIS/2026 |  |
| --- | --- |
| Nazwa wykonawcy / dostawcy |  |
| Adres |  |
| NIP |  |
| telefon |  |
| e-mail |  |

Ja/My, niżej podpisany/i, działając w imieniu Wykonawcy, oświadczam/y, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie minimalne wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/AOS/PULSANTIS/2026 oraz przedstawiam/y poniżej parametry oferowanego urządzenia.

Miejscowość, data, podpis ________________________________________________________________________

| L.p. | Parametr |  | Parametr graniczny /minimalny |  | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ |  |  | Punktacja dodatkowa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # CYFROWY APARAT RTG DO ZDJĘĆ KOSTNO-PŁUCNYCH Z KOLUMNĄ PODŁOGOWĄ LAMPY I 2 DETEKTORAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia / |  | Podać |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nierekondycjonowany |  | TAK 2026 |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Deklaracja zgodności i CE na cały aparat |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą technika, nie dopuszcza się rozwiązań typu retrofit czyli ucyfrowień |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Aparat RTG jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością tj. spełnia poniższe wymagania: - ergonomiczna konstrukcja (możliwość regulacji wysokości i położenia lampy rentgenowskiej – możliwość wykonywania zdjęć na wózkach/łóżkach, szeroki zakres ruchu blatu stołu rtg z zespołem kolumny i lampy rtg, - obciążenie stołu rtg właściwe dla pacjentów bariatrycznych; bezprzewodowe detektory (lekkie, przenośne detektory umożliwiające elastyczne pozycjonowanie i minimalizujące dyskomfort pacjenta); - szybkość działania (krótki czas ekspozycji jest istotny dla pacjentów starszych i z niepełnosprawnościami, dla których długotrwałe pozostawanie w jednej pozycji może być problematyczne). |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
| # II GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 200 kHz |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Moc generatora |  | Min. 50 kW |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Zakres napięć |  | Min. 40-150 kV |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Zakres miliampero sekund dla trybu AEC i trybu ręcznego |  | Min. 0,1-1000 mAs |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Zakres prądów |  | Min. 10-630 mA |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Automatyka zdjęciowa (AEC) |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji |  | Min. 1 ms |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Możliwość doboru ręcznego parametrów ekspozycji |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Możliwość edycji i definiowania protokołów badania |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Zasilanie trójfazowe 400V / 50 Hz |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Liczba programów anatomicznych |  | Min. 1000 |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych szablonów, możliwość tworzenia kilku protokołów do jednej partii anatomicznej |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z układem AEC generatora |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Generator programowany automatycznie z poziomu konsoli operatora i na kołpaku lampy |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Automatyczna 5-polowa kontrola ekspozycji AEC |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
| # III KOLUMNA Z LAMPĄ RTG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolumna z lampą nie zintegrowana ze stołem |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Zakres przesuwu poziomego lampy rtg wzdłuż stołu |  | Min. 250 cm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Zakres przesuwu lampy rtg w poprzek stołu |  | Min.24 cm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Zakres pionowego ruchu lampy rtg |  | Min. 150 cm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej |  | Min. ± 135 ° |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej |  | Min ± 180 ° |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Maksymalna odległość ogniska lampy od podłogi |  | Min. 190 cm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Minimalna odległość ogniska lampy od podłogi |  | Max. 40 cm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Wielofunkcyjny, kolorowy monitor dotykowy o przekątnej min. 10 cali zlokalizowany na kołpaku umożliwiający pionowy odczyt i wpisywanie danych niezależnie od położenia kołpaka z lampą |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Możliwość dokonania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku zmiany miejsca ekspozycji: stół, stojak lub wolna ekspozycja bezpośrednio na detektorze |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Możliwość dokonania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku modyfikacji parametrów ekspozycji, przynajmniej: kV, mAs lub kV, mAs, kolimacji |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Możliwość czytelnego wyświetlania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku danych pacjenta - min. imię i nazwisk |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Możliwość wyboru danych pacjenta, które mają być widoczne na monitorze podczas badania: data urodzenia, ID (numer identyfikacyjny), płeć, wiek |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Możliwość czytelnego wyświetlania na monitorze na kołpaku kąta lampy, odległości SID, kąta rotacji kolumny |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Możliwość indywidualnej konfiguracji wyglądu ekranu na kołpaku w zależności od potrzeb |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Możliwość podglądu zdjęcia, powiększenia i pomniejszenia na ekranie dotykowym znajdującym się na kołpaku lampy |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Lampa rtg automatycznie śledzi zmianę wysokości stołu oraz statywu utrzymując stałe SID. |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Wymiary małego ogniska lampy RTG |  | MAX. 0.6 mm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Wymiary dużego ogniska lampy RTG |  | MAX. 1.2 mm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Moc małego ogniska |  | MIN. 32 kW |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Moc dużego ogniska |  | MIN. 75 kW |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Szybkość wirowania anody |  | MIN. 9 700 obr/min |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody |  | MIN. 300 kHU |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody |  | MIN. 60 kHU/min |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka |  | MIN. 1,25 MHU |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Sygnalizacja poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy (w dowolnych jednostkach np. HU, dźwiękowo, procentowo) |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Światło kolimatora wyłączające się automatycznie po zaprogramowanym czasie |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Miarka centymetrowa |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Obrót kolimatora wokół osi pionowej (niezależnie od obrotu lampy rtg) |  | MIN. +/- 45 stopni |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Miernik wartości dawki ekspozycji DAP, zintegrowany z generatorem, zapewniający przesyłanie informacji o dawce z obrazem lub kalkulacja wielkości DAP z parametrów wyjściowych |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
| # IV STÓŁ KOSTNY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół o konstrukcji jedno lub dwukolumnowej z łatwym dostępem do stołu pacjentowi, personelowi i obsłudze serwisowej |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Wymiary blatu stołu |  | MIN. 80 x 240 cm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Pływający blat stołu |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu |  | MIN. 25 cm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu |  | MIN. 100 cm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi |  | max. 50 cm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Zakres pionowego ruchu blatu stołu |  | MIN. 30 cm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości stołu w całym zakresie |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Ekwiwalent Al płyty pacjenta – współczynnik absorpcji blatu stołu |  | MAX 0.75 mm Al |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Odległość górna powierzchnia blatu stołu-detektor |  | MAX. 70 mm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Szuflada w stole śledzi ruch lampy podczas kątowania lampy (np. do zdjęć miednicy) z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora * |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Szuflada w stole śledzi ruch lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Zakres poziomego ruchu detektora w stole |  | MIN. 60 cm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta dla obciążenia statycznego i dynamicznego stołu |  | MIN. 300 kg |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Stół wyposażony w 5-komorowy system automatyki AEC |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Możliwość wykonania zdjęcia całego pacjenta bez jego przemieszczania, nie mniej niż 190 cm |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi. Podać parametry kratki |  | Ogniskowa kratki w zakresie 100 cm≤ f0≤ 115cm MIN. 40l/cm, R 10:1 |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
| # V STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hamulce elektromagnetyczne ruchu pionowego |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Statyw zamocowany na stałe do podłogi |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Przesuw detektora w pionie w zakresie |  | MIN. 150 cm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Uchwyt górny do rąk pacjenta |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi |  | MAX. 28 cm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora |  | MAX 5 cm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Automatyka AEC 5- komorowa |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi, umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc min. z 170 cm. Podać parametry kratki |  | MIN. 52l/cm, R 10:1 |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Ekwiwalent Al płyty pacjenta statywu |  | MAX. 0,50 mm Al |  |  |  |  | ≤ 0,40 mmAl - 3 pkt Punktowane w kryterium T |  |  |
|  | Nadążanie detektora za ruchem lampy znajdującego się w ściance góra-dół |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Określenie zakresu badanego obszaru za pomocą wskaźnika świetlnego |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Przyciski nożne lub ręczne do sterowania ruchem szuflady w statywie płucnym |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
| # VII DETEKTOR CYFROWY do stołu rtg oraz statywu płucnego x 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednoelementowy, elektroniczny, płaski detektor wykonany w technologii aSi | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
|  | Wymiary aktywnego obszaru obrazowania | MIN. 42,5x42,5 cm (+/- 0,5 cm) |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
|  | Współczynnik DQE dla 0 lp/mm lub 0,05 lp/mm | MIN. 70% |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela | MAX. 140 µm |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
|  | Matryca obrazowania detektora | MIN. 9,0 MPix |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
|  | Detektor mobilny, wyjmowany do pracy poza stołem i statywem pracujący w technologii bezprzewodowej | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowego detektora z oprogramowaniem aparatu oraz przesyłanie obrazów z detektora do systemu | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
|  | Autodetekcja promieniowania – brak konieczności integracji z detektorem | TAK/NIE |  |  |  |  | TAK - 4 pkt NIE- 0 pkt Punktowane w kryterium T |  |
|  | Detektor wyposażony w odłączalne wymienne baterie (min. 2 baterie) które można ładować w nastołowej ładowarce z wykorzystaniem napięcia 230 V. | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
|  | Ciężar detektora wraz z baterią | MAX. 3,3kg |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
|  | Rączka zintegrowana z obudową detektora | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni | MIN. 270kg |  |  |  |  | ≥ 300 KG – 3 pkt. Punktowane w kryterium T |  |
|  | Wodoodporność detektora min. IP 68 | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim (nacisk na powierzchnię o średnicy 40 mm) | MIN. 200 kg |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
|  | Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na 1 baterii bez konieczności ładowania | MIN. 1000 |  |  |  |  | >1500 i więcej - 3 pkt Punktowane w kryterium T |  |
|  | Czas całego cyklu do pojawienia się w pełni diagnostycznego obrazu – cały proces | ≤ 5 sek. |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
|  | Ładowanie detektora w stole i statywie płucnym | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |
|  | Świetlna sygnalizacja gotowości detektora do ekspozycji | TAK/NIE |  |  |  |  | TAK - 2 pkt NIE – 0 pkt Punktowane w kryterium T |  |
| VIII KONSOLA TECHNIKA-AKWIZYCYJNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki. Konsola operatora zapewniająca pełne sterowanie generatorem i obróbkę obrazu. (NIE dopuszcza się rozwiązań typu retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu detektora z dedykowanym oprogramowaniem obrazowym innego producenta niż producent oferowanego aparatu). Aparat RTG ma posiadać oryginalną dedykowaną stację operatora będącą również konsolą generatora z oprogramowaniem obrazowym producenta aparatu. Konsola na bazie sytemu Windows 10 lub nowszego Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim. Wskaźnik prawidłowej dawki detektora dla badania oraz wskaźnik różnicy względem oczekiwaną i uzyskaną dawką, w celu ułatwienia operatorowi oceny poprawności wykonanego badania - prosta wizualizacja poprawności dawki ekspozycji za pomocą ikony o 3 różnych barwach w zależności od poprawności dawki |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Monitor min. 23” kalibrowany do DICOM |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 5000 |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu (dla najwolniejszego oferowanego detektora) |  | ≤ 4 s |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Wybór parametrów pracy generatora |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Nagrywarka CD i / lub DVD |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy |  | TAK, opisać |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością ich raportowania i eksportowania na dysk usb |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem oparta o mechanizm tzw. whitelisting (białej listy) |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem na kategorie wiekowe i wagowe (min. po 4 grupy) |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Oprogramowanie wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej umożliwiajace wykonywanie badań bezkratkowych na wózkach i noszach |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległość detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF ( EstimatedRadiographicMagnificationFactor-współczynnik powiększenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Wyświetlanie rodzaju scyntylatora i numeru seryjnego detektora który wygenerował obraz |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji, |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Możliwość przeniesienia obrazu jednego pacjenta do badania innego pacjenta |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Generowanie histogramu dla obrazu i jego wyświetlenie |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji do wykonywania badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta) |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie jamy brzusznej u otyłych pacjentów |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |
|  | Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn: Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report) |  | TAK |  |  |  |  | BEZ OCENY |  |  |

| X WARUNKI RĘKOJMI I SERWISU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
|  | Okres gwarancji na wszystkie oferowane komponenty systemu, wraz z lampą RTG i detektorami (nie dopuszcza się rękojmi w formie ubezpieczenia) | MIN. 60 miesięcy |  | Punktowane w kryterium G |
|  | Ujawnione usterki w urządzeniach, które można usunąć zdalnie, Wykonawca usunie w ciągu max. 24 godzin od momentu ich zgłoszenia w postaci zawiadomienia via e- mail bądź telefonicznie | TAK MAX 24 godz. |  | BEZ OCENY |
|  | Czas usunięcia usterki, której nie można usunąć zdalnie, od momentu zgłoszenia awarii (zawiadomienia via e- mail bądź telefonicznie) | Do 4 dni |  | BEZ OCENY |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 175 tekst jednolity ze zmianami) | TAK |  | BEZ OCENY |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatem w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym | TAK |  | BEZ OCENY |
|  | Dokumentacja serwisowa do wszystkich oferowanych składowych systemu | TAK |  | BEZ OCENY |
|  | Dostawca przekaże zamawiającemu wszystkie niezbędne książki serwisowe, kody, loginy i inne niezbędne elementy potrzebne do serwisowania aparatu (w tym jeżeli istnieją płyty CD i DVD) | TAK |  | BEZ OCENY |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem po instalacji i w trakcie trwania rękojmi. | TAK |  | BEZ OCENY |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | TAK |  | BEZ OCENY |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów i napraw zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. | TAK |  | BEZ OCENY |
|  | Instruktaż personelu obsługującego aparaturę (lekarze, technicy) - w siedzibie Zamawiającego (min. 5 dni roboczych) | TAK |  | BEZ OCENY |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do zaoferowanego sprzętu medycznego licząc od daty zainstalowania aparatu (podać w latach). | Min. 10 lat |  | BEZ OCENY |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  | BEZ OCENY |
|  | Wykonawca zapewni w cenie oferty przeglądy okresowe oraz wymianę elementów zużytych lub uszkodzonych | TAK |  | BEZ OCENY |
|  | Serwis (nazwa i adres) | TAK |  | BEZ OCENY |
|  | Możliwość serwisowania aparatu przez inne podmioty niezależne (podać: nazwa i adres) | TAK, min 2 niezależne podmioty |  | BEZ OCENY |
|  | Podać koszt zakupu lampy rentgenowskiej po okresie gwarancji | podać |  | BEZ OCENY |
|  | Podać koszt zakupu detektora po okresie gwarancji | podać |  | BEZ OCENY |
|  | Możliwość stosowania lamp rtg innych producentów – podać min. 2 | TAK |  | BEZ OCENY |
|  | Podać stawkę 1 rbh oraz stawkę za 1 km i odległość najbliższego serwisu po okresie gwarancji | podać |  | BEZ OCENY |
|  | Podać koszt 1 przeglądu aparatu bez części zamiennych po okresie gwarancji | podać |  | BEZ OCENY |
| XI WARUNKI DODATKOWE |  |  |  |  |
| 1. | Wykonawca zobowiązuje się do demontażu i utylizacji starego aparatu RTG w istniejącej Pracowni, koszt po stronie Wykonawcy | TAK |  | BEZ OCENY |
| 2 | Stacja opisowa lekarska: komputer z procesorem klasy min. Intel i-5 sześciordzeniowym o bazowym poborze mocy maks. 65W, pamięć operacyjna RAM min. 16GB, SSD min. 512BG, karta grafiki walidowana przez producenta monitorów diagnostycznych, zestaw dwóch monitorów diagnostycznych min.21 cali (wymagane parowanie) spełniających wymagania dla radiografii cyfrowej, monitor opisowy min. 23 cale. Komputer z gwarancją naprawy on-site oraz pozostawieniem dysków w razie ich uszkodzenia (minimalne parametry monitorów w wierszu poniżej), Zasilacz awaryjny typu UPS o podwójnej konwersji napięcia i mocy zapewniającej podtrzymanie komputera i monitorów przez min. 10min. Stacja opisowa ma w przyszłości współpracować z chmurową przeglądarką diagnostyczną. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 3 | Monitor medyczny diagnostyczny ze sprzętową kalibracją DICOM- przekątna min. 21cali, rozdzielczość 1600 x 1200 pikseli, maksymalna typowa luminancja 1000cd/m², kontrast min. 1800:1, technologia LED, wbudowany kalibrator, dołączone oprogramowanie kalibracyjne na system oper. Windows 11Professional. Monitor medyczny spełniający wymagania zapisane w zał. Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 Stycznia 2023 w Sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych. Monitory medyczne muszą mieć wykonane testy odbiorcze i specjalistyczne przez laboratorium posiadające akredytację PCA oraz muszą zostać wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 Grudnia 2022 w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych. Monitor opisowy o przekątnej min. 23cale, rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, technologia matrycy IPS/PLS/VA, podświetlenie LED, luminancja maksymalna min. 300cd/m², filtr światła niebieskiego, redukcja migotania | TAK |  | BEZ OCENY |
| 4 | Zestaw osłon rtg dla pacjenta: fartuch długi, rozmiar L, 0,5 mm Pb jednostronny na rzepy – 1 szt., komplet osłon na gonady męskie i żeńskie oraz na tarczycę, współczynnik Pb – 0,5 mm P, 2 pół fartuchy dla dorosłych i dla dzieci 0,5 mm Pb, zapięcia na rzepy plus wieszak na osłony | TAK |  | BEZ OCENY |
| 5 | Zestaw pozycjonerów niezbędnych do ułożenia pacjenta, min. 10 sztuk w tym, kliny, prostopadłościany, podpórki pod głowę | TAK |  | BEZ OCENY |
| 6 | Interkom dwukierunkowy sterownia - pracownia | TAK |  | BEZ OCENY |
| 7 | Wykonanie wymaganych testów odbiorczych (akceptacyjnych) i specjalistycznych | TAK |  | BEZ OCENY |
| 8 | Protokół skuteczności wentylacji z określeniem krotności wymiany powietrza | TAK |  | BEZ OCENY |
| 9 | Przygotowanie koncepcji posadowienia aparatu i przekazanie jej Zamawiającemu do 5 dni od podpisania umowy | TAK |  | BEZ OCENY |
| 10 | Okulary ochronne przed promieniowaniem jonizującym dla dzieci, ekwiwalent Pb 0,75 mm Pb, rozmiary S, M, L – po jednej sztuce z rozmiaru. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 11 | Projekt osłon stałych dla pracowni | TAK |  | BEZ OCENY |
| 12 | Zestaw do kontroli podstawowej kontroli jakości w diagnostyce rtg | TAK |  | BEZ OCENY |
| 13 | STITCHING - OPCJA ZSZYWANIA (ŁĄCZENIA) OBRAZU Programy pozycjonowania dla auto-stitchingu, oprogramowanie dla trybów rotacji/ przekładania obrazowania stitchingu z automatyczną lub manualna funkcją stitchingu; Stitching jednoogniskowy w technice stojaka i stołu wraz z osprzętem koniecznym do tej opcji | TAK |  | BEZ OCENY |
| 14 | Wszelkie pozostałe prace związane z montażem aparatu i jego podłączeniem. Instalacja aparatu w pracowni RTG | TAK |  | BEZ OCENY |
| 15 | Tablica rozdzielcza do zasilania aparatu rtg | TAK |  | BEZ OCENY |
| 16 | Wymiana oświetlenia ostrzegawczego plus kompletny zestaw naklejek/tabliczek informacyjno - ostrzegawczych | TAK |  | BEZ OCENY |
| 17 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), kartę gwarancyjną, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. (Dz. U. 2022 rok, poz. 974) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK |  | BEZ OCENY |
| 18 | Opracowanie i przedstawienie dokumentacji niezbędnej do odbioru sprzętu przez Sanepid, współpraca z Zamawiającym w przedmiotowym zakresie. | TAK |  | BEZ OCENY |
| 19 | Sprzęt spełnia wymagania dotyczące IT opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie IT) | TAK |  | BEZ OCENY |

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wpisać w tabeli parametry oferowanego urządzenia oraz wskazać, które elementy są równoważne względem wymagań Zamawiającego, wraz z krótkim opisem równoważności oraz dołączyć dokument potwierdzający równoważność (np. kartę katalogową lub specyfikację).

Miejscowość, data, podpis ________________________________________________________________________